Sample obvod (vzorkovaci obvod): Vzorkovanie – odoberanie vzoriek v pravidelnych intervaloch dlzky Ts (s-sampling) Rezimy: 1) sledovanie – urovni “1” 2) pamätanie – ur “0”ur – riadiace nap. – postupnost kratkych obdlznikovych impulzov Zmensenie casu nabehu – zapojenie s opacnymi zosilnovacmi a spatnou vazbou

Analog. osciloskopy:

Zakl. bloky: 1) vstupne obvody – uprava urovni

meranych signalov, prepinac vazby AC/DC 2) blok obrazovky –

uprava vystupnych signalov CZ a vst. bloku na urovne vhodne pre

obrazovku (ostrenie luca, jas) 3) obvody casovej zakladne a

spustania – riadia vychylovanie el. luca v horizontalnom smere,

spusta CZ (stabilny obraz)

Vertikalny kanal –

1)Vstupna impedancia – paralelna

kombinacia vstupneho odporu 1MOhm

a parazitnej vstupnej kapacity

7-50 pF – determinuje frek. rozsah oscilat.

(medzna frek. Cca 200 Mhz)

2) Frek. Pasmo (fh) – oznacuje frek. pasmo harm.

Signalov, ktore osc.  môže zobrazit. fh je frek.

harm. signalu, pri ktorej je amplituda

zobrazeneho signalu nizsia o 3 dB

ako je amp. meraneho signalu.

/ Cas nabehu vertikalneho kanala tn – cas potrebny na zmenu

amplitudy nabeznej hrany zobrazovaneho priebehu od 0,1 Umax do

0,9 Umax (na vstup osc je postupnost idealnych pravouhlych

impulzov), frek. impulzov je 0,5*fh; tn=0.35/fh; Vstupne napatove

rozsahy urcene volitelnym rozsahom vychylovania (vertikalne) 1mV/

dielik -> 5V/dielik; Presnost zosilnenia vertikalneho kanala – 3-5 %

Horizontalny kanal – 1) Casova zakladna – generator piloviteho

napatia (cakanie na spustenie, priamy a spatny beh ČZ)

2) Spustacie obvody – rezimy spustania ČZ (auto, normalny); volba spustacieho bodu

(uroven, hrana, vazba, zdroj spustania, sposob spustania); externe

spustanie (vonkajsi signal); ine zdroje(sietove napatie); dalsie funkcie

(oneskorenie spustania – HOLD OFF, casova lupa, dvojita casova

zakladna)

/ Sucasne zobrazenie viacerych signalov – dvojlucovy osc,

dvojkanalovy osc (el. prepinac), striedavy rezim (ALT) – vysoke frek.

vstupneho signalu, prerusovany rezim (CHOP) – nizke frek,

doplnkove funkcie (volba kanala, sucet, rozdiel kanalov, invertovanie

kanala)

/Pocet casovych zakladni – hlavna a pomocna casova zakladna

# Analógový OSC:

- merací prístroj určený na zobrazovanie časových priebehov U,I a iných fyzikálnych veličín prevedených vhodnými prevodníkmi na U-tový signál, umožňuje zobrazenie závislosti 2 U.

Vstupné napäťové rozsahy – určené voliteľným rozsahom vychyľovania (vertikálne) 1mV/dielik až 5V/dielik.

Presnosť zosilnenia vertikálneho kanála – obvykle 3 až 5%

Horizontálny kanál OSC – na zobrazenie časovej závislosti (na horizontálne vychylovacie doštičky privedieme napätie->mení sa s časom->vychyľovanie). Skladá sa: časová základňa, spúšťacie obvody, horizontálny zosilňovač.

Vstupné obvody - filtráca jednosmernej zložky; nastavuje rozsah; zvýšenie citlivosti (DC/AC filter vstupný delič, zosilňovač); sú tvorené 2 rovnakými skupinami blokov;DC-zobrazenie jednosmer aj stried zložky;  AC-iba stried. zložka; vstupný delič-privedené U sa

upravuje na veľkosť v rámci rozsahu zosilňovača; vstup zosilň.-zväčšuje vst R OSC a umožňuje zobraziť malé U;  posúvanie priebehov v zvislom smere

Režimy elektron prepínača - CH1,CH2-zobrazenie signálu 1. a 2. kanálu; SUM-zobrazenie aritmet. súčtu resp. rozdielu oboch signálov; ALT-počas jedného celého behu časovej základne vykresľuje priebeh signálu na jednom zo vstupov a počas ďalšieho priebeh na druhom vstupe (rýchle priebehy); CHOP-vysokou rýchlosťou strieda zobrazovanie prvého a druhého kanálu (pomalé behy časov základ)

Časová základňa a synchronizácia: blok čas zákl. - generuje U pílovitého tvaru, kt. riadi vychyľovanie lúča OSC vo vodorovnom smere; blok synchr.-generuje synchroniz. impulzy, ktoré vo vhodnom okamihu spúšťajú beh časovej základne; je tvorený komparátorom porovnávajúcim merané U s nastaviteľným jednosmer U-synchron úrovňou, na výstupe generuje impulzy v okamihoch, keď merané U prekračuje komp. úroveň;

Oneskorovacia linka - kompenzuje oneskorenie synchronizačných obvodov

Časová lupa - umožňuje detailnejšie pozorovanie priebehov U, dá sa zvoliť či je na obraz. celý beh časovej základne, alebo len jeho v smere osi x zväčšená časť (2x,5x,10x)

Frekvenčná charakteristika vertikál. zosilň. -  frekvenčný rozsah OSC je frekvencia fhr, pri ktorej je harm. signál zoslabený o 3 dB, chyba zobrazenia U pri hraničnej frekvencii je –30%; (1%  pri 1/7 )

Režim XY OSC - na obraz za znázorňuje závislosť U privedeného na vstup X od U na vstupe Y vstupom Z sa ovláda jasová modulácia;

Čo treba nastaviť aby bolo možné merať jednosmer U: DC, auto trigger, pri GND nastaviť úroveň nuly, vertikálny rozsah, jas