Digitálne osciloskopy:

Hlavné bloky–vstup. obvody, AC prevodník, pamäť, spúšťacie a riadiace obvody, obrazovka

Režimy zobrazenia: spustenie AC prevodu sa musí synchronizovať;  1.pred príchodom

spúšťacieho impulzu, 2.normalne zobrazenie od okamihu spustenia 3.oneskorene zobrazenie

Výhody: záznam jednorázových dejov; záporne oneskorenie (PRETRIGGER); presnejšie

a rýchlejšie odčítavanie napäťových úrovní; číslicové spracovanie signálov;

archivácia snímamých objektov; Vlastnosti: veľká pamäť;

šírka pásma;vzorkovacia frekvencia;  vertikálna rozlišovacia schopnosť

Spôsoby vzorkovania:

Vzorkovanie v reálnom čase - musí sa použiť pre neperiodické priebehy, AČP pracuje

max. rýchlosťou, aby nazbieral toľko vzoriek počas jedného behu čas základne, koľko je to možné;

je potrebné vzorkovať aspoň 2x za periódu najrýchlejšej zložky signálu

Postupné vzorkovanie v ekvivalentnom čase - môže sa použiť pre periodické priebehy;

sníma jednu vzorku po každom synchro. impulze nezávisle od nastavenia čas. Základne;

keď je generovaný synchr. impulz,vzorka meraného priebehu sa berie po veľmi krátkom čase,

pri ďalšom sa oneskorenie zväčší o (t až kým sa nezosníma celý signál

Náhodné vzorkovanie v ekvivaletnom čase - pre periodické priebehy; umožňuje zobrazovať

vstupný signál pred okamihom synchronizácie bez použitia oneskorovacej linky;

priebeh sa vzorkuje nezávisle od okamihu synchronizácie;

vzorky sa berú postupne v čase a majú náhodnú polohu.

Toto je schema toho prijebaneho

Digitalneho osciloskopu

Sondy:

Použitie sond:

- obmedzije vplyv rušivých signálov na meranie

- zmenšuje vplyv osciloskopu na objekt merania

- zabezpečuje lepšie prispôsobenie osciloskopu impedancii

meraných obvodov a umožňuje meranie iných ako nízko napäťových signálov

Rozdelenie sond: - pasívne napäťové ;  - striedavé prúdové;  - jednosmerné prúdové ;

-vysokonapäťové sondy ; - špeciálne sondy;

Pasívne napäť. sondy: -obsahujú len pasívne súčiastky(R,C,L ); -majú jednoduchú

konštrukciu a veľký dynamický rozsah; -prenášajú signál zo svojho hrotu na osciloskop

v pomere 1:1, alebo ho zoslabujú 10 až 1000x; -hlavnou nevýhodou pasívnych sond je,

že s rastúcou frekvenciou klesá veľkosť ich vstupnej impedancie, rastie vplyv vstupnej

kapacity.

Aktívne napäťové sondy: obsahujú zosilňovače, ktoré zabezpečujú menšiu vstupnú

kapacitu (<2pF), širší frekvenčný rozsah a menšie zaťaženie objektu merania. Sú drahšie

a vyžadujú napájanie z osobitného zdroja alebo priamo z osciloskopu.

Striedavé prúdové sondy: sú vlastne prúdové transformátory špeciálnej konštrukcie,

ktoré umožňujú otvorenie jadra transformátora a vloženie vodiča, ktorého prúd nás

zaujíma, bez prerušenia obvodu ;-obsahujú tiež záťažové odpory, ktoré transformovaný

prúd prevádzajú na napätie pripojiteľné k vstupu osciloskopu;-prúdové sondy umožňujú

pozorovať prúdy v rozsahu 1mA až 1A pri minimálnom zaťažení meraných obvodov;-ich

frekvenčný rozsah býva ohraničený zhora aj zdola.

Prúdové sondy s Hallovým generátorom:-snímajú striedavú aj jednosmernú zložku prúdu;

-sú kombináciou transformátora a prevodníka pracujúceho na princípe Hallovho javu;

-frekvenčný rozsah jednosmerných prúdových sond je typicky 0-50 MHz.

Vysokonapäťové sondy:-sú určené na pripojenie napätí rádovo desiatok kilovoltov;-mávajú

deliaci pomer 1:1000;-sú konštruované najmä na bezpečnosť obsluhy a zariadenia.

Špeciálne sondy:-prevádzajú rôzne neelektrické signály na napätie umožňujú tak ich

pozorovanie pomocou osciloskopu.